- F800多功能型称重仪表

- 产品概要

- 最新功能满载的自动称重系统用的称重仪表

自动称重系统用的称重仪表。可以任意对应以DeviceNet，CC-link为主的各种PLC系统。具有事先将100种物料的计量条件预先设定的功能，也有根据计量的目标值进行直接投料，排出控制的自动计量功能，是一款可以对应多种称重要求的万能型称重仪表。

- 技术参数

模拟部分｜设定部分｜输入/输出部分｜显示部分｜一般性能｜附属品

| 模拟部分 |  |
| --- | --- |
| 激励电压 | DC10±5% 输出电流120mA以内 远程操控方式（可以并联4个350Ω的传感器） |
| 零点调整范围 | 0～约2mV/V(数字调整) |
| 量程调整范围 | 0.3～2.0mV/V(数字调整） |
| 最小输入分度 | 0.3μV/count |
| 精度 | - 非线性 0.01%FS以内(Typ0.005%/FS常温) - 零点漂移 0.1μV/℃ RTI以内(Typ0.08μV/℃) - 量程漂移 15ppm/℃以内(Typ5ppm/℃) - 干扰 0.1μVp-p RTI以内(0.1～10Hz) |
| 模拟滤波 | 贝塞尔低通滤波(-12dB/oct.) 从2Hz，4Hz，6Hz，8Hz之间选择 |
| A/D转换器 | - 速度 100次/秒 - 分辨率 16bit(二进制) |
| 最小显示分辨率 | 1/10000 |
| 二次校正 | 只是输入传感器的额定值不需要实物的等效输入校正方式 |

| 设定部分 |  |
| --- | --- |
| 设定方法 | ･通过直接操作键盘设定（带有键盘操作时的声音提示） ・能够通过RS-232C进行外部的设定 |
| 设定值的存储 | - ･ 初期设定值 NOV RAM(非易失性RAM) - ･ 其他的设定值 锂电池的备份C-MOS RAM (根据使用条件，保存环境的不同，最高可以存储5年以上) |
| 设定值的保护 | 防止由于误操作可以设定初期设定值或者是校正值的操作禁止（LOCK） |
| 设定项目 | - ･ 校正 零点校正/量程校正/砝码重量值/最大称量值/最小分度/净重超载/毛重超载/显示次数/小数点位置/1/4分度（ON・OFF）单位显示/重力加速度补偿 - ･ 比较设定1 大投料/定量前/落差/定量/不足/过量（可以设定100种物料）/自动落差限制值/补偿投料时间 - ･ 比较设定2 零点附近/下限/上限/皮重设定/比较禁止时间/判断时间/终了输出时间/排出时间/AZ次数/判断次数/自动计量模式 - ･ 各种功能设定 数字滤波/动态跟踪/计量功能1/计量功能2/计量功能3/功能键盘锁死/RS-232C通讯设定/ID号码设定/模拟滤波/零点漂移/计量法律对应/扩张功能选择1 |

| 输入/输出部分 |  |
| --- | --- |
| 外部输出信号 | ･ 伦理…负伦理 ･ 水平…晶体管的集电极开关输出（Ic=100mA以下） ･ 零点附近/大投料/中投料/小投料/不足/适量/过量/终了/排出/下限/上限/稳定/重量异常/异常/定量异常/RUN |
| 外部输入信号 | ･ 伦理…负伦理 ･ 水平…继电器，开关，晶体管，集电极开关输出的TTL等同COM端子短路的时候为ON（Ic=10mA以下） ･ 毛重・净重切换/数字零点/去皮重/去皮重复位/保持或者是判断/投料・排出切换/累计命令/累计清零/物料命令/开始/停止/排出命令/强制排出命令/排出阀门打开/排出阀门关闭/物料指定选择/物料指定输入 |
| 接口 | ･ SIF:2线式串口（标配） ･ SI2:2线式高速双向串口（选购件） ･ 232:RS232C通讯接口（选购件） ･ BCO:BCD输出接口（选购件） ･ BCI:BCD输入接口（选购件） ･ 485:RS-485通讯接口（选购件） ･ DAC:D/A转换接口（选购件） ･ ODN:DeviceNet接口（选购件） ･ CCL:CC-Link接口（选购件） ･ TLK:T-LINK接口（选购件） |

| 显示部分 |  |
| --- | --- |
| 显示器 | 字高12mm的荧光显示屏的数字显示（8位） |
| 显示值 | 5位(显示器是8位) 符号：最前一位显示负号 |
| 单位 | 可以从t,kg,g,N,lb,无单位之中选择 |
| 小数点 | 可以从0/0.0/0.00/0.000之中选择（有零点跟踪的功能） |
| 显示次数 | 可以从3.6.13.25次/秒之中选择（系统速度是100次/秒） |
| 最大称量值 | 5位（到99999为止） |
| 超载显示 | A/D转换器输入超载“LOAD”，净重超载（5位设定）“OFL1”，最大称量值+9分度“OFL2”，毛重超载（5位设定）“OFL3” |
| 中间零点 | 真正的零点（0±1/4分度）时CZ亮灯，或者是显示为各个数值的中间 |
| 状态显示 | 固定文字显示管的亮灯显示 设定/LOCK/保持/零点异常/稳定/去皮重/净重/毛重/RUN/上限/下限/零点附近/大投料/中投料/小投料/过量/适量/不足/终了/排出/AFC（自动落差补偿） |
| 设定值显示 | 字高4mm的高亮度荧光显示管显示 物料/适量/过量/不足/大投料/定量前落差 |
| 累计值显示 | 字高4mm的高亮度荧光显示管显示 次数(4位)/累计值（9位） |
| NO.显示 | 字高4mm高亮度显示管显示 响铃NO.（2位）……序列控制时的异常号码 序列No.（3位）……序列控制时的步骤号码 |

| 一般性能 |  |
| --- | --- |
| 电源电压 | AC85～110V, 102～132V, 170～220V, 187～242V(订货时指定) 50/60Hz |
| 消耗电力 | 20VA |
| 使用条件 | 温度…使用温度范围 -10℃～＋40℃ 保存温度范围 －40℃～＋80℃ 湿度…85%RH以下(无凝霜) |
| 外形尺寸 | 130(W)×207(H)×150(D) mm(不含凸起部分) |
| 安装尺寸 | 127(W)×200(H)mm(※安装板的厚度在1.6mm以上) |
| 重量 | 约3kg |

| 附属品 |  |
| --- | --- |
| AC输入电源线（2m） | 1 |
| 预备保险丝(1A) | 1 |
| 传感器输入接头（JRC16PK-7S） | 1 |
| 控制信号输入/输出用接头 | 1 |
| 端子台连接用小型螺丝刀 | 1 |
| 使用说明书 | 1 |
| BCD输出用接头（BCD输出选购件安装时） | 1 |
| BCD输入用接头（BCD输入选购件安装时） | 1 |
| DeviceNet用接头（DeviceNet选购件安装时） | 1 |
| CC-link用接头（CC-link选购件安装时） | 1 |

- 选购件

| 品名 | 选购件安装插口……3（可以安装的组合请参照下表） |
| --- | --- |
| SI2 | 2线式高速双向串口 |
| 232 | RS-232C通讯接口 |
| BCO | BCD输出 |
| BCI | BCD输入 |
| 485 | RS-485通讯接口 |
| DAC | D/A转换模块 |
| ODN | DeviceNet接口 |
| CCL | CC-Link接口 |
| TLK | T-LINK接口 |

（参考）F800可以安装的选购件组合如下

| 安装选购件 | BCD OUT (BCO) | BCD IN (BCI) | D/A (DAC) | RS-232C (232) | RS-485 (485) | SI/F II (SI2) | T-LINK (TLK) | DeviceNet (ODN) | CC-Link (CCL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1台 | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |
| 2台 | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
|  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |
|  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
|  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |
|  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
|  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |
|  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |
|  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |  |
|  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |  |
|  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |
|  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |
|  |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |
|  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |
|  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |
|  |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |
|  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |
|  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |
|  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |
| 3台 | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |  |
|  | ◎ | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |  |
|  | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |
|  | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
|  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |
|  | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |
|  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
|  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |
|  |  | ◎ | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |
| 安装选购件 | BCD OUT (BCO) | BCD IN (BCI) | D/A (DAC) | RS-232C (232) | RS-485 (485) | SI/F II (SI2) | T-LINK (TLK) | DeviceNet (ODN) | CC-Link (CCL) |

- 其他选购件

| 品名 | 详细 |
| --- | --- |
| CAAC2P-P2 | AC输入电源线2m |
| CAAC3P-CEE7/7-P1.5 | AC输入电源线（耐压250V）1.5m |
| CN3P-2P | AC输入电源线用3P-2P转换接头 |
| CA4131 | 一端带JRC接头（6芯）电源线头部散状3m |
| CA4230 | JRC-PRC转换电源线（6芯）0.3m |
| CA400-DSUB | miniDIN-D-Sub25p电缆线（DS400连接用）1.5m |
| CA4311 | JRC-PRC转换电源线（6芯）4线式-6线式（520A用）1m |
| CN21 | BCD输出/输入用接头 |
| CN22 | 外部输入输出用57系列50p接头 |
| CN35 | RS-232C用D-Sub25p接头 |
| CN71 | CC-Link用接头 |
| CND01 | DeviceNet用接头 |
| DS400 | 数据收集器 |