GC-9860型气相色谱仪

使

用

说

明

书

汇谱分析仪器制造河北有限公司

目    录

- 技术指标  ………………………………………………………………………… （1）

一、概述  ………………………………………………………………………………（1）

二、工作条件         ……………………………………………………………………… （1）

三、技术指标……………………………………………………………………………（1）

(一)温度控制系统………………………………………………………………………（1）

(二)氢火焰离子化检测器………………………………………………………………（2）

(三)热导池检测器………………………………………………………………………（2）

(四)色谱工作站 ………………………………………………………………………  （3）

(五)综合参数……………………………………………………………………………（3）

第二章  整机结构及安装　…………………………………………………………………（4）

一、整机结构……………………………………………………………………………（4）

(一)气路箱、毛细管气路装置…………………………………………………………（4）

(二)主机箱　……………………………………………………………………………（5）

(三)电路箱　……………………………………………………………………………（6）

二、整机安装　…………………………………………………………………………（7）

(一)安装前的准备工作　………………………………………………………………（7）

(二)净化器的安装　……………………………………………………………………（7）

(三)气路安装　…………………………………………………………………………（8）

(四)连接地线　…………………………………………………………………………（8）

(五)填充柱的安装　……………………………………………………………………（8）

三、气路检漏　…………………………………………………………………………（9）

四、测试绝缘电阻　……………………………………………………………………（10）

第三章  键盘功能及操作……………………………………………………………………（11）

一、数字键类……………………………………………………………………………（11）

二、参数设定键类………………………………………………………………………（11）

三、选择或启动键类……………………………………………………………………（12）

四、参数改变设定键类…………………………………………………………………（14）

Ⅰ

五、其他键类……………………………………………………………………………（14）

第四章  氢焰检测器结构及使用 ……………………………………………………………(16）

一、氢焰检测器结构……………………………………………………………………（16）

二、检测限测试的操作参数及计算公式………………………………………………（16）

三、使用方法……………………………………………………………………………（17）

四、使用注意事项………………………………………………………………………（18）

第五章  热导检测器结构及使用……………………………………………………………（19）

一、热导检测器结构……………………………………………………………………（19）

二、灵敏度测试的操作参数及计算公式………………………………………………（19）

三、使用方法 ……………………………………………………………………………（20）

四、使用注意事项   ……………………………………………………………………（21）

Ⅱ

仪器操作特别注意事项

- 防止电事故

1、拆掉仪器某些盖板部件时可能使一些电器部位暴露出来，在拆掉之前，一定要注意先断掉电源。

2、为适合安装现场的电源接线而需要更换电源插头时，应注意要符合本说明书的规格。

3、更换电源保险丝时要符合其要求，其规格在本说明书中均可查到，仪器电源引线绝缘层若发生破损应及时更换，以免发生电源短路事故。

4、仪器更换电源接线位置时要检查供电电网的电压值、功率等，只有证明其符合要求时方可接入仪器。

- 防止烫伤事故

仪器运行中其加热区温度较高，在关机以后其加热区的受热部位会在一定的时间内保持一定的温度。为防止烫伤应避免与其接触，若需更换部件时一定要待仪器温度降低以后，或使用隔热手套才能更换。

- 防止气体事故

1、应遵守有关的气瓶运输、储存、管理和安全使用规则及有关规定。

2、气瓶要放在远离热源和明火并通风良好的地点，气瓶直立状态时要有牢固的固定支架，处于工作状态时不要移动。

3、所用气瓶应有清楚的标记，以免安装错位使仪器不能正常工作或发生危险。

4、气瓶与仪器间的连接气路要保持清洁，管路的耐压强度要大于减压阀的最高输出压力，减压阀和气路部分必须严格检漏后方可投入使用。并注意非金属气路管的老化问题。

5、气路布置要合理，气瓶间不要与仪器相隔的太远，若气路太长或弯曲会增加气体的阻力易发生泄漏现象。气路系统要定期进行密封性检查。

6、使用氢气作载气的热导时，必须将其放空口接管路引至室外，以防氢气在室内积聚发生意外。

（四）   防止易燃、易爆、有毒试剂事故

1  仪器使用的样品量是很少的，一般不会产生空气污染，特别是使用质量型的检测器（氢焰）时，样品经火焰燃烧后排放，所以一般不需要采用专门的通风设备。但使用浓度型检测器（热导）分析有害物质时，仪器只对样品进行分离而未破坏样品的组份，此时需要使用管路将仪器放空气体从仪器的放空口排至室外。

2  常用的有机溶剂存放要远离仪器，应储存在防火的通风柜中，对有毒和易燃物品应有明显标志。色谱仪工作室内不能有易燃、易爆物品。

Ⅲ

第一章   技术指标

一、概述

GC-9860型气相色谱仪是由单片微型计算机控制的有较高性能价格比的实验室分析仪器，具有氢火焰离子化(FID)和热导池(TCD)两种检测器，双气路系统，可进行恒温分析或五阶程序升温分析。可安装填充柱或毛细管柱，可作快速汽化注样或柱头注样；毛细管柱为分流／不分流注样。

仪器采用微机控制，键盘式操作，大屏幕液晶汉字菜单式显示，显示的参数信息量多、直观，并具有操作参数记忆功能，操作非常简便。仪器采用的电子线路集成度高，其主要集成电路从美国进口，可靠性能好，适应长时间的运行。

柱室配有智能化控制的后开门自动降温系统，特别适用于近室温的恒温分析或初温温度接近室温的程序升温分析以及多次重复进行程序升温分析。

仪器程序设有看门狗功能及跟踪设定温度的超温保护功能，超温时能自动切断加热电源并声光报警，提高了仪器运行的可靠性。

仪器可适用于石油、化工、农药、医药卫生、食品、商品检验等生产企业及高等院校、科研部门。

二、工作条件

1环境温度：5～35℃。

2相对湿度：不大于85%。

3周围无强烈电磁场干扰、无腐蚀性气体、无强烈振动，室内温度无剧烈变化，空气无大的对流。

4所分析的样品应无腐蚀性。

5  供电电源：电压220V±10%，50±0.5Hz，升温时最大消耗功率约2.5KW。

三、技术指标

(一)温度控制系统

1色谱柱室温度

·控温范围：室温+10℃～399℃(以1℃增量任设)

·控温精度：200℃以内不大于±0.1℃。200℃以上不大于±0.2℃。

·设定温度与指示温度之间的偏差不大于1℃。

·设定温度与实际温度之间的偏差不大于2%。

1

·程序升温阶数：5阶

·升温速率：0.1—40℃／min (1℃／min以内以0.1℃增量设定，

1—40℃／min以1℃增量设定)

·线性程序升温范围：

当升温速率为10℃/min时最高至350℃。

当升温速率为20℃/min时最高至300℃。

当升温速率为40℃/min时最高至150℃。

·初温、终温时间：0—255min，以1min为增量设定。

·程序升温重复性：不大于2%。

·具有自动开后门及人工开后门降温功能，降温速度：从300℃降至80℃

所需时间不大于8min。

2. 热导池室温度

·控温范围：室温+20℃—399℃

·控温精度：200℃以内不大于±0.1℃，200℃以上不大于±0.2℃

·设定温度与指示温度之间的偏差不大于1℃。

3注样室、氢焰室温度

·控温范围：室温+20℃—399℃

·控温精度：不大于±0.2℃

·设定温度与指示温度之间的偏差不大于1℃。

4.超温保护功能：柱室、热导池室均设有跟踪温度设定值(比设定值高20℃)的超温保护功能。注样室、氢焰室设有超过420℃时的超温保护功能超温时有声光报警及自动关断各点加热动力功能。（TCD运行时同时关断桥电流）

(二)氢火焰离子化检测器

1.检测限：不大于1×10-11g/s(苯)

2.噪声：不大于0.05mV

3.漂移：不大于0.15mV／h

4.启动时间：不大于2.5h

（三）热导池检测器

1、灵敏度：不小于4000mv·ml/mg(苯、H2)

2

2、噪声：不大于0.02mV

3、漂移：不大于0.5mV/h

    4、启动时间：不大于4h

(四)色谱工作站

可根据不同需要选择不同规格型号的色谱工作站

(五)综合参数

1、仪器尺寸：宽640×高470×深465(mm)

2、柱室尺寸：宽260×高260×深140(mm)

3、色谱柱安装间隔尺寸：152.4mm（6英寸标准接口）

4、注样器：填充柱： 快速汽化注样

柱头注样

毛细管柱：分流／不分流注样

5、色谱柱：填充柱外径φ3—φ5mm(不锈钢柱或玻璃柱)

6、仪器重量：约60kg

3

第二章   整机结构及安装

一、整机结构

GC—9860型气相色谱仪由气路箱、主机箱、电路箱及色谱工作站组成。

(一)气路箱、毛细管气路装置：

载气、氢气、空气由气路箱的后板引入。载气经稳压阀稳压后经稳流阀进入注样室。

气路箱中的氢气、空气气路由稳压阀调节流量，压力表显示出口压力，配有流量—压力曲线，可直接查得流量。毛细管气路装置中的尾吹气由稳压阀调节流量，压力表显示压力，配有流量—压力曲线，可直接查得流量。整机气路流程图见图2—1。

图2—1气路流程图

4

(二)主机箱

主机箱由柱室、注样室、氢焰检测器、热导检测器等组成。柱室上面的注样器、检测器的分布及气路箱与主机箱各气路连接的俯视图见图2—2。

(1)柱室：柱室由不锈钢室体、加热丝、铂丝电阻、大口径风扇、网罩、前门、后门组成。柱室后部左侧上下二个风口分别为出风口和进风口，后门的打开和关闭既可通过键盘实现，又能在运行中由微机控制自动打开迅速降温以及根据需要开启需要的角度或关闭，实现了智能化控制，从而节省了时间，提高了控温效果。向上按压柱室前门右下侧的按钮，可打开前门，向后用力推前门则关闭前门。

(2)注样室：柱室上面左前部的保温盒内装有注样器，填充柱注样器和毛细管柱注样器安装在同一个保温盒内，由一套加热控温系统控制温度。

柱室内色谱柱安装接口的仰视图见图2—3

5

柱室前门

○填充柱注样器 ○FIDⅠ ○尾吹气 ○TCDⅠ ○毛细管注样器 ○温度计插孔 ○FIDⅡ ○填充柱柱接头 ○TCDⅡ

图2—3柱室内仰视示意图

(3)检测室：柱室上面右前部的保温盒内为氢焰检测器，柱室后部右侧的保温盒内为热导池检测器，它的二个放空接口位于主机箱后部热导池保温盒的后面。

(三)电路箱

(1)电路箱的主要部件分布图的右视示意图见图2—4

(2)整机动力控制电原理方框图见图2—5

6

二、整机安装

(一)安装前的准备工作

(1)工作室与工作台：工作室周围不应有易燃、易爆的气体以及强大的电磁场和电火花干扰，要通风良好，但仪器处不要有大的空气对流，要准备好能承受整套仪器重量且不振动的工作台，工作台与墙之间要留有适当的空间，仪器后板距离墙应不小于1m，以适应程升结束

开后门快速降温的需要及便于操作仪器。工作室内不能存放易燃、易爆物品。

仪器与气瓶要分室放置以便于分开管理。

(2)电源：仪器用220V，50Hz交流电源，电源输入线路的承受功率应大于2.5KW，电源应满足仪器的使用条件，否则应加3KW的交流稳压器。

(3)地线：为保证仪器性能和人身安全，仪器接地端必须和大地可靠相连。埋设地线建议用铜板或角钢埋入1米深以下的湿土中，接地电阻应小于0.1Ω，不允许用电源中线代替地线，不允许接在自来水管或暖气片上。

(4)气源与气路管道：本仪器对三种气源所需压力及纯度如下：

使用FID分析时载气(N2)0.4MPa，纯度为99.995%；氢气0.25MPa，纯度为99.995%；空气0.3MPa，应干燥无灰尘、油雾及其他干扰物。

使用TCD分析时，载气(H2)0.30MPa，纯度为99.995%。

使用高压钢瓶，应先熟悉高压钢瓶的资料，再动手操作，高压钢瓶应放置牢靠。

仪器与气源的连接管路，最好使用经清洗过的不锈钢管。

(5)清点附件：按装箱单清点仪器及附件。

(二)净化器的安装

仪器所需载气和辅助气体一般可由气体钢瓶或气体发生器、无油空气压缩机提供，但气体发生器、无油空气压缩机产生的气体含水量大，必须经过气体净化装置后才能使用。

净化器内装5A分子筛及变色硅胶，在接入气路之前，要逐个试漏，当不漏气时，将净化

7

器出口放空通气约30秒，其目的是防止分子筛的细粉末吹入气路而影响仪器性能。如果发现分子筛失效，应将分子筛倒出，在干净的马夫炉内420℃温度活化24小时，当温度降至50℃左右时，迅速装入净化器中，试漏后再接入气路。变色硅胶当由蓝色变成浅红色时也要及时烘干活化。

(三)气路安装

将接好减压阀的钢瓶接上净化器，用气路管连接到仪器气路箱后板的进气接口上，连接后要用肥皂水试漏，保证密封不漏气。

使用氢气时一定要杜绝外界火种,保证密封不漏气，切记！

(四)连接地线

将仪器电路箱后板的接地端与大地牢固相连，其接地电阻应小于0.1Ω。

- 填充柱的安装

   1快速汽化注样不锈钢色谱柱的安装

1注样器室体  2玻璃内衬管  3内衬管固定接头石墨垫  4内衬管固定接头螺母                       5内衬管固定接头  6 柱石墨密封垫  7 柱螺母  8色谱柱(外￠3、外￠4、外￠5mm)

9 检测器接口(FID或TCD)

根据图2-6所示，进行如下操作

①将内衬管固定接头螺母(4)、内衬管固定接头石墨垫(3)穿在内衬管固定接头(5)的护套

8

管上，将玻璃内衬管(2)插入内衬管固定接头(5)的护套管内，并将其插入注样器室体(1)内，然后用搬手紧固内衬管固定接头螺母(4)。

②将柱螺母(7)柱石墨密封垫(6)分别穿在色谱柱(8)的两端，并按图示分别将色谱柱首端和尾端插入内衬管固定接头(5)的顶端和检测器接口(9)的顶端。

2柱头注样不锈钢色谱柱的安装：

将图2—6中内衬管固定接头(5)及以上的部分去掉，在不锈钢柱子上套上柱螺母(7)、柱石墨密封垫（6），（若为￠3色谱柱再向色谱柱二端分别套上对应的金属内衬管）将柱子插入注样器(1)的顶部，旋紧柱螺母(7)，其他同1条。

3玻璃色谱柱的安装：

玻璃柱一般使用的温度较低，密封垫子常采用硅橡胶材料，也可使用石墨密封垫。玻璃

柱子的开口尺寸要与仪器的安装孔尺寸相符，若差别太大，应更换。装配玻璃柱拧紧柱

螺母时要格外小心，用力不要过猛，不要拧的太紧，只要能保证密封就可以了，以免升温或柱管压力变化发生断裂。其操作可参照不锈钢色谱柱的安装。

4毛细管柱的安装见第六章。

三、气路检漏

1载气气路的检漏：将二根色谱柱安装在TCD接口上，将TCD的二个放空接口用死堵螺母堵死并密封，通入载气(H2)，使气瓶减压阀压力为0.3MPa，调节载气气路的稳流阀使对应的压力表指示为0.2MPa，关断气源，稳定2分钟后开始计时，0.5小时的压降应不大于0.01MPa。

2燃烧气、助燃气气路的检漏：打开主机箱上盖板，根据图2—2，把氢气或空气气路二通后端的气路管取出，用死堵螺母堵死并密封，在相应气路通入相应气体，调节相应气路的稳压阀，使阀后压力表指示0.2MPa，关断气源，稳定2分钟，开始计时，0.5小时的压降应不大于0.01MPa。

3若只拆装了色谱柱，在通入载气即系统保持一定气体压力的状态下，用检漏液检漏色谱柱的二个柱接头处，观察是否有气泡产生，以判断是否漏气。

4检漏时一定要尽量少用检漏液，检漏后一定要把检漏液擦干净，以防止在气压低时渗进气路，造成污染，若没有检漏液，可用白猫牌洗涤剂与温水混合搅拌起泡即可使用。

5毛细管系统的检漏方法见第六章。

9

四、测试绝缘电阻。

在不接入电源的状况下，把仪器的电源开关打开，用500V兆欧表(或者用万用表的兆欧母档)测量仪器电源线插头相、中线与机壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ

10

第三章   键盘功能及操作

开机后仪器则进行自检，若有故障，则显示故障点号，屏幕显示见图3-1。若没有故障，则显示自检正常，屏幕显示见图3-2。

| 气相色谱仪 XX号点有故障 |  | 气相色谱仪 自检正常 |
| --- | --- | --- |

图3—1自检有故障显示页                          图3—2自检正常显示页当自检正常时，可通过以下五类键对仪器进行各种操作。

一、数字键类：

0—9数字键配合有关功能键，用于设定各参数的数字量。该类键对一组数字的键入顺序是从高位到低位，再键入时又转到最高位，往复循环，有光标指示要键入数字的位置。

二、参数设定键类：

该类键键入时屏幕上有对应的汉字显示，以提示该次键入的功能。除桥设键外，该类键键入的数字均有断电记忆功能。断电后再开机时若不改变设定，则不用再设定。

- 温设键：该键每键入1次，分别表示注样室、柱室、氢焰室、热导池、备用室等加热点的恒温温度设定，往复循环。每次键入后在光标的指示位置再键入数字键即实现了在分析前对上述各点的温度设定或在恒温运行中对上述各点温度的改变设定，该功能键设定的温度数为3位整数。操作步骤如下：

例如：注样室120℃、柱室80℃、氢焰室120℃、热导池35℃、备用室30℃（此时热导池和备用室不运行）。该项设定后屏幕显示见图3-3。

依次键入温设 1 2 0屏幕第1行显示： 注样室温度设定： 120 柱室温度设定： 080 氢焰室温度设定： 120 热导池温度设定： 035 备用室温度设定： 030

依次键入温设   0    8    0屏幕第2行显示：

依次键入温设   1    2    0屏幕第3行显示：

依次健入温设   0    3    5屏幕第4行显示：

依次键入温设   0    3    0屏幕第5行显示：

图3—3温度设定显示页

11

各加热点的温度最高设定值为399℃,若超过此值,最高位则为0。

（2）程设键：该键每键入1次分别表示程序升温分析的阶数、初温时间、各阶的升速、终温温度、终温时间的设定，往复循环。利用该键和数字键可实现在分析前对程升各参数的设定。

①程升参数的阶数为1位数，键入1位数即可，其余皆为三位数。

②升速值有小数点，是固有的，不用键入。1—30℃/分的升速值为两位整数，小数位可设为0。0.1—0.9℃/分升速值为纯小数，两位整数可设定为0。

该键的操作步骤如下：例如1阶程升分析，初温50℃，初温时间15分，升速10℃/分，终温温度200℃，终温时间5分。初温温度的设定利用温设键所产生的“柱室温度”设定行和数字键进行设定。程升其它参数的设定步骤如下： 程升参数设定 阶数：1 程升0阶 初温时间：015 程升1阶 升温速率:10.0 终温温度:200 终温时间:005

依次键入 程设   1  屏幕第1、2行显示：                 

依次键入程设  0   1   5  屏幕第3、4行显示：

依次键入程设  1   0   0  屏幕第5、6行显示：

依次键入程设   2    0    0  屏幕第7行显示：

依次键入程设   0    0    5  屏幕第8行显示：

                                                  图3—4程升1阶参数设定显示页

程升2阶—5阶各参数的设定方法类同1阶。

（3）桥设 键：该键用于在分析前设定热导池的桥电流值或在恒温运行中对桥电流值进行改变设定。设定步骤如下：例如设定桥电流为175mA。 桥流设定:175

依次键入桥设  1   7   5  屏幕显示:

图3—5 TCD检测器桥流设定显示页  

桥流设定最大值为200mA，设定时若超过200mA，屏幕上则不显示设定的桥电流值而显示“超”，

此时要重新设定，这是一种防止桥流设定超限的保护功能。

三、选择或启动键类：

（1）氢焰键或热导键：该二键为检测器选择键，被键入的键即被选择并启动其工作。

屏幕上的显示见图3—6。

12

注样室温度＝XXX.X 设定：XXX 柱室温度关＝XXX.X 设定：XXX 氢焰室温度＝XXX.X 设定：XXX 氢 焰 量 程： X 极性： + 热导池温度＝XXX.X 设定：XXX 桥流＝XXX设定：XXX 极性： + 备用室温度＝XXX 设定：XXX

图3－6 FID或TCD检测器恒温分析显示页

- 加热键：该键为注样室、柱室、氢焰室、热导池室、备用室等各点加热的总开关键，以上五个加热点除注样室外其他四个加热点还分别受有关启动键的控制，氢焰室、热导池室分别受 氢焰键、热导键的控制，只有在已选择键入氢焰键或热导键后再启动加热键，对应点才被加热。键入加热键后，若后门原先处于没关闭状态，则屏幕第8行显示“正关后门”，经数秒后门关闭后该显示则被清掉。

等到检测室温度升至接近设定值时柱室便自动开始加热升温。这是因为柱室比检测器升温快，为防止由此造成的色谱柱流出物冷凝在检测器中而特设计的保护措施。

柱室是否加热由图3—6中的第2行“柱室温度”后的“开”或“关”显示告之。

（3）程升键：键入该键，程序升温启动，此时的显示屏由恒温控制显示页变为程序升温0阶显示页，见图3—7。

0阶： 注样室温度 ＝XXX.X 设定：XXX 柱 室 温 度 ＝XXX.X 初温：XXX 氢焰室温度 ＝XXX.X 设定：XXX 氢焰量程 ＝X 极性：+ 初 温 时 间 ＝XXXmXXs 升速：00.0 备用室温度 ＝XXX 设定：XXX

图3-7 程升分析0阶显示页

程升0阶显示页即为程升1阶的初温恒温显示页，该显示页第5行的初温时间共5位，前3位为分，以m表示，后2位为秒，以s表示。键入程升键后，初温时间即开始减秒，等到初温时间减至零时，程升自动转入1阶，同时0阶显示页变为1阶显示页，见图3—8。

13

1阶： 注样室温度 ＝XXX.X 设定：XXX 柱 室 温 度 ＝XXX.X 终温：XXX 氢焰室温度 ＝XXX.X 设定：XXX 氢焰量程 ＝X 极性：+ 终温时间 ＝XXXmXXs 升速：XX.X 备用室温度 ＝XXX 设定：XXX

图3—8 程升分析1阶显示页

2阶—5阶的程升过程、显示页与1阶类同。

该键键入后，即程升时，温设 程设 桥设 调零↑ 调零↓ 氢焰 热导 备用 加热 后门 计时及0—9数字键为锁定状态，键入无效，这是为了防止在程升过程中误键入以上键后造成程升操作条件的改变或中断而特设计的保护措施。  

四、参数改变设定键类

此类键用于在恒温分析的正常运行中对有关参数随时进行快速改变设定，这类键比参数设定键的操作简单快速,以利于操作者根据需要随时进行快速改变设定。该类键除极性键外，均有断电记忆功能。

（1)量程+键：该键每键入1次，氢焰放大器的量程在原先设定的基础上进行加1变换，4个量程往复循环。量程+键键入后在氢焰恒温分析显示页中的第4行“氢焰量程”后的数字同步变换，见图3—6。面板上的四个量程指示灯分别与量程的1、2、3、4档相对应，（有的机型量程的第4档没有指示灯）第4档为灵敏度最高档。

（2）极性键：该键对氢焰或热导检测器输出信号的极性进行改变设定，开机后的极性为

正极性，在氢焰或热导恒温分析显示页的第4行第6行分别为氢焰、热导的输出极性。见图3—6，该键每键入1次，其极性改变1次。

五、其他键类

（1） 计时键：在不加热状态下键入该键可作为秒表使用，例：开机——键入计时键，屏幕显示“计时开始XX分XX秒”——再次键入计时键，屏幕显示“计时停止YY分YY秒”。计时后键入氢焰或热导即恢复正常。

（2）后门/停止键：该键为上下档键。后门为上档键，用于人为的开后门或关后门，自动开关后门时不需键入该键，在开启后门的同时，各点加热动力均被关断，若是TCD正在运行则桥流被关断，若需继续运行，则必须重新键加热键，若为TCD分析，还需重新设定桥流。

14

①第１次键入，表示正开后门降温，此时屏幕的第8行显示“正开后门降温”

②第2次键入，表示正关后门，此时屏幕的第8行显示“正关后门”

后门 键键入后，各点加热动力均被关断。

在后门开启或关闭过程中，不要键入任何键，约经数秒钟等到显示页的第8行显示由“正开……”变成“已开……”或由“正关……”变成“已关……”时再键入其它键。

停止为下档键，使用时需先键换档键，再键停止键。它有以下功能：在程序升温过程中键入该键，可终止程序升温，进入降温段降温后返回至程升初温值的恒控显示页。若在恒控过程中键入该键，则停止柱室加热，其它加热点仍为恒温控制。

（3）·键：该键为数字0键的下档键，使用该键时必须先键入换档键，键入·键可使加热点指示温度显示1位小数值。

（4）换档键：对于所有的下档键，必须先键入换档键后再键入下档键才能生效。

（5）锁定键：开机后该键不起锁定作用，所有键均为正常使用状态。

当把所有键设定完毕且已启动运行时，若为了在运行中不被人为的误操作而改变了分析条件，可键锁定键，此时除锁定键以外的所有键均被锁定，键入均无效，从而保证了分析的条件不被改变。

当键入锁定键后若需要键入某键时，可再键入锁定键一次即解除了锁定功能，所有键均可正常操作。

- 调零↓、调零↑键：

在色谱仪氢焰放大器输出线正端接工作站输入线正端（若工作站信号线接反，则调零方向相反，此时将工作站二线对调即可）且色谱仪液晶显示器的显示“+”极性时进行调零。根据调零方向可分别选择调零↓或调零↑进行调零。若基线远离零位，键入调零键后则自动进入连续调零，直至接近零位（在±5mv之间）后自动停止。若基线在零位附近想把基线稍作改变位置，根据调零方向仍键入上述二键则进行单步调零。在调零的同时色谱仪液晶显示器最下1行（第8行）显示“氢焰正调零：”，调零结束，上述显示熄灭。

第8行尾部的显示数字×××是自动调零指示，它不等于基线偏离零位的mv数，一般不用管它。单步调零时它显示为000。

15

- 氢焰检测器结构及使用

一、结构

1氢焰检测器(FID)的结构原理示意图见图4—1，由于在喷嘴的根部进行了加热，不会发生冷凝问题，柱子可直接插到喷咀根部，从而把死体积减到最小。

2FID微电流放大器电原理方框图见图4—2

二、检测限测试的操作参数及计算公式

1   操作参数

色谱柱：5%SE-30   Chromosorb  w  Aw  DMCS  担体60-80目 ф3×1m  不锈钢柱

温度：注样室  120℃    柱室  80℃   FID  120℃

流速：N2   30ml/min左右   H2   28ml/min左右   AiR   300-400ml/min

样品：0.05%苯／二硫化碳

16

2   使用色谱工作站时计算公式：

式中：N—基线噪音（mv）

W—样品的进样量(g)

A—样品的峰面积(mv·s)

三、使用方法

(一)恒温分析操作步骤：

（1）准备工作：

·把 N2、H2、空气气源接至气路箱后板的对应接口上。

·把毛细管柱前压稳压阀和尾吹气稳压阀关闭(逆时针旋转)。

·把色谱柱接至FID检测器上，并试漏合格。

·接好电源线、地线。

·用信号线把色谱仪氢焰输出与色谱工作站连接好。

（2）通载气（N2），其流速选择为25—60ml/min，一般选为30ml/min。

（3）开机，此时仪器屏幕显示见图3-2。

（4）键入温设键和数字键，设定注样室、柱室、氢焰室温度，设定后屏幕显示见图3—3

以上参数仪器设有断电记忆功能，本次分析若与上次的操作参数相同，则不需再设定，该条可省略。

（5）键入氢焰键，选择并开启FID检测器，此时屏幕显示见图3—6。显示页中的氢焰量程为上次关机前的数值，此时或在下一步的运行中若需改变，可键量程+键来改变设定，开机后的极性为正极性，若需改变，键入极性键即可。

（6）键入加热键，此时后门若处于开启状态，则自动关闭，屏幕上显示的注样室、氢焰室温度开始加热升温，此时屏幕显示见图3—6。等到氢焰室温度升至接近设定值时，此时屏幕显示的（图3—6）第2行“柱室温度关……”变成“柱室温度开……”，柱室温度开始升温，直至恒温。若柱室温度设定为近室温，后门则根据需要自动开启一定的角度或关闭，以便快速恒温。

（7）注样室、柱室、氢焰室3点的温度恒定后，通入空气、氢气。空气一般选为300～

400ml/min，氢气一般选为25～50ml/min。用电子点火枪进行点火，点火前先把氢气流量调

17

至氢气压力表指示为0.10MPa左右再进行点火，点火后再缓慢调至所需值。

（8）待基线符合分析要求后即可进行分析。

（二）程序升温分析操作步骤

程序升温分析操作除进行恒温分析的一些操作外，还要进行以下几点操作：

（1）在对注样室、柱室、检测室恒温值设定步骤中，柱室的设定值即为程升初温设定值，其设定方法同恒温分析设定，即通过键入温设键和数字键来实现，设定后屏幕显示见图3—3。  （2）通过键入程设键和有关数字键对程升阶数、初温时间，各阶的升温速率、终温温度、终温时间进行设定，设定后的屏幕显示见图3—4。

（3）等到初温温度已恒温,基线符合分析要求时，键入程升键，程序升温进入初温段，此时初温灯亮，初温时间开始减秒，此时屏幕为0阶显示页，见图3—7。当初温时间减秒至零时，自动转入第1阶程序升温段，此时初温灯灭，程升灯亮，此时的显示页由0阶变为1阶，见图3—8。当程序运行到1阶终温段时，程升灯灭终温灯亮，终温时间开始减秒，当减秒至零时，则自动转入下一阶。当最后一阶的终温时间减秒至零时，自动转入降温段，此时终温灯灭，降温灯亮，柱室停止加热，同时自动打开后门降温，若程升初温设定为近室温，当柱室温度降到初温设定值时，后门自动关闭后立即开启到需要的角度，使柱室温度快速恒温于初温设定值，以便重复进行程升分析。此时屏幕由程升显示页变成恒温显示页见图3—6。四、使用注意事项：

(1)严格注意气路的清洁。

(2)仪器必须良好接地。

(3)严防色谱柱没接到FID检测器柱接头上而盲目通入H2，这样会造成柱室充满H2，一旦开机加热会引起爆炸。

(4)氢焰检测器的温度要比柱室高40℃，以防止样品在检测器中冷凝。

(5)载气(N2)、H2、空气的流速可根据第二章气路箱中介绍的方法获得。

(6)N2流量和H2流量的比值一般为1：0.9，H2流量和空气流量的比值一般为1：10，此时灵敏度较佳，基流最小。

(7)开机后等到温度升至设定值，把N2、H2、空气三种气体调节至所需的流速再点火，点火前先把H2流量调大至0.10MPa左右，点火后再缓慢调至所需值。

(8)做完高温分析后需拆下色谱柱时，一定要等到柱温下降到80℃以下方可拆下柱子，以防损坏柱接头丝扣。

18

第五章   热导检测器结构及使用

一、结构

1热导检测器的结构原理

热导检测器采用半扩散式结构，4只100Ω铼钨丝为热敏元件，由恒流源供电，其结构原理示意图见图5—1。

图中： （1）加热体  （2）池体  （3）热敏元件  （4）铂电阻 （5）内热式烙铁芯

2热导池控制器电原理方框图见图5—2，本电路为恒流源供电。

二、灵敏度测试的操作参数及计算公式

1  操作参数

色谱柱：同FID检测器。

温度：注样室120℃  柱室80℃  热导池100℃

19

流速：载气(H2) 50ml/min

样品：纯苯

桥流：170mA（根据灵敏度要求可适当增加或减小，在能满足分析要求的前题下应尽量减小桥流。

2  使用色谱工作站时计算公式：

式中： A—样品峰面积（mv·min）

FC—校正后的载气流速（ml/min）

W—进样量（mg）

三、使用方法

1 准备工作：·把H2气源接至气路箱后板的载气接口上。

·把毛细管柱前压稳压阀和尾吹气稳压阀关闭(逆时针旋转)。

·把色谱柱接至热导检测器接口上，并试漏合格。

·接好电源线、地线。

·用信号线把仪器热导信号输出插座与色谱工作站连接好。

2 通入载气（H2）10—30分钟，（应为0.3MPa的H2气源）将管路中的残余空气赶净，以防止铼钨丝氧化。调节气路箱面板上的载气Ⅰ、载气Ⅱ（稳流阀），使TCD两个放空出口的流量相等（用流量计测量），该流量一般选为50ml/min。调好该流量再用气路管把两个放空出口的H2引出室外。

3 开机，此时仪器屏幕显示见图3-2。

4 键入温设键和有关数字键，设定注样室、柱室、热导池温度，设定后的屏幕显示见图3—3。以上参数仪器设有断电记忆功能，若本次分析与上次的操作参数相同，则不需设定。

5 键入桥设键和有关数字键，设定热导池桥电流值，此时屏幕显示见图3—5。为了防止在开机后没有通入H2即把桥电流加到铼钨丝上而烧坏铼钨丝，桥电流设定值没有断电记忆功能，每次开机后或键入后门键后必须重新设定桥电流。

6 键入热导键，选择并开启了热导检测器，此时桥电流已加到了铼钨丝上，此时的屏幕显示见图3—6。开机后的极性为正极性，若需改变，可随时键入极性键来改变极性设定。

20

7  键入加热键，此时后门若处于开启状态则自动关闭，此时的屏幕显示，见图3—6。注样室热导池温度开始加热升温，等到热导池温度升至接近设定值时，此时屏幕显示(图3—6)中的第2行“柱室温度关……”变成“柱室温度开……”柱室自动加热升温，直至恒温。若柱室温度设定为近室温，后门则根据需要自动开启需要的角度或关闭，以使快速恒温。

8  待基线符合分析要求时即可进样分析。

四、使用注意事项

1载气及样品中应无腐蚀物质、机械杂质或其他污物，注意气路净化。

2使用前应先通载气10—30分钟，将管路中的残余空气赶净，防止铼钨丝氧化，未通载气不准加桥电流，否则将铼钨丝烧坏!一定切记!

3不能让室内气流直接吹热导检测器，或有较大的气流冲击。

4不允许有强烈的机械振动。

5TCD放空口应用导管接至室外，并应注意固定以防止风吹摆动，而影响基线稳定。

6在灵敏度足够的情况下，应降低桥电流使用，这样可提高仪器的稳定性，增加使用寿

命，缩短仪器的稳定时间。当H2为载气时，桥电流最大值不能超过200mA.

7停机前，应先关断加热电源及桥流，等到热导检测器温度降至100℃以下时，再关气源，这可延长铼钨丝的使用寿命。

8使用不同载气，在不同温度下，允许使用的最大桥电流值如下表：

11  TCD检测器长期不使用时，需将TCD池进气口，放空口堵死，以确保铼钨丝不被氧化。

10  由于TCD一般用氢气做载气，使用时务必注意安全，特别要注意柱室内接头的密封。

21

北京北分三谱仪器有限责任公司

地址：北京市通州区环景路18号院

电话：010-62456253

传真：010-80767965

网址：www.bfsanpu.com/